|  |
| --- |
|  |
| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| 1.Программы работы стерилизатора:Стерилизация I: температура, °Свремя, минСтерилизация II: температура, °Свремя, минДезинфекция: температура, °Свремя, минДоп. режим температура, °Свремя, мин | 180601601501204550…2001…999 |  |
| 2. Предельные отклонения температуры стерилизации, дезинфекции и сушки от номинальных значений температур в загруженной стерилизационной камере, °С | ±3 |  |
| 3. Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более | +5 |  |
| 4. Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более | 55 |  |
| 5. Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более | 25 |  |
| 6. Усилие, необходимое для ручного открывания и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более | 150 |  |
| 7. Время непрерывной работы стерилизатора должно быть, ч, не более | 16 |  |
| 8. Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,2 |  |
| 9. Объем рабочей камеры, дм ³ | 80 |  |
| 10. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:глубина х ширина х высота | 340х510х460 |  |
| 11.Масса, кг, не более | 65 |  |
| 12. Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: глубина х ширина х высота | 620х830х600 |  |