|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Наименование параметра | | Значение параметра | | Примечание |
| 1.Программы работы стерилизатора:  Стерилизация I: температура, °С  время, мин  Стерилизация II: температура, °С  время, мин  Дезинфекция: температура, °С  время, мин  Доп. режим температура, °С  время, мин | | 180  60  160  150  120  45  50…200  1…999 | |  |
| 2. Предельные отклонения температуры стерилизации, дезинфекции и сушки от номинальных значений температур в загруженной стерилизационной камере, °С | | ±3 | |  |
| 3. Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более | | +5 | |  |
| 4. Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более | | 55 | |  |
| 5. Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более | | 25 | |  |
| 6. Усилие, необходимое для ручного открывания и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более | | 150 | |  |
| 7. Время непрерывной работы стерилизатора должно быть, ч, не более | | 16 | |  |
| 8. Потребляемая мощность, кВт, не более | | 2,2 | |  |
| 9. Объем рабочей камеры, дм ³ | | 80 | |  |
| 10. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:  глубина х ширина х высота | | 340х510х460 | |  |
| 11.Масса, кг, не более | | 65 | |  |
| 12. Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: глубина х ширина х высота | | 620х830х600 | |  |