|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели товара | | | | | | | |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра |  | Кол-во, шт. | Наличие функции или величина параметра, предлагаемая участником закупки | Кол-во, шт. | Примечание | Соотношение долей товаров российского (белорусского и (или) казахстанского) и иностранного происхождения (декларирует участник закупки) |
| 1 | Наименование объекта закупки | Стерилизатор воздушный | 1 | Указывается участником закупки |  |  |  |
| 2 | (Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) |  |  | Указывается участником закупки |  |  |  |
| 3 | Наименование места происхождения товара или наименование производителя (участником закупки указывается страна в соответствии с Приказом от 25.03.2014 №155) |  |  | Указывается участником закупки |  |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |  |  |  |
| 5 | **Технические характеристики:** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отсутствие принудительного охлаждения | Наличие |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Способ управления | Автоматический |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Материал камеры | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Объем рабочей камеры, л | Не менее 80 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Температурные режимы, °С | 50 … 200 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Время выдержки, мин | 1…999 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Мощность, кВт | Не менее 2 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Время нагрева до 180 °С, мин | Не более 55 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Режим свободной установки параметров | Наличие |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Предельные отклонения температуры, °С | Не более 3 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Предельные отклонения времени выдержки, мин | Не более 5 |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Аварийное отключение при перегреве, °С | 205...235 |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Время непрерывной работы, ч | Не менее 16 |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Гарантийный срок, месяцев | 12 |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Электропитание, В\Гц | 220\50 |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Количество полок, шт. | Не менее 2 |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Не более 816 х не более 580 х не более 595 |  |  |  |  |  |
| 5.19 | Внутренние размеры, (ШхГхВ), мм | Не более 582 х не более 355 х не более 460 |  |  |  |  |  |
| 5.20 | Вес, кг | Не более 44 |  |  |  |  |  |
| 5.21 | Предъевляемые требования к состоянию медицинской мебели | Поставляемая медицинская мебель должна быть новой и не иметь следов износа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |